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100L尘埃粒子计数器
Airborne Particle Counter with 1cfm
使用说明书
Operator’s Manual

型号:SX-3100B
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										请在使用本系统之前阅读此说明书，
并将其保存好，以备将来参考。

欢迎使用SX-3100B  100L智能屏尘埃粒子计数器


在使用之前，请仔细阅读使用说明书，知道如何安全正确操作本系统，以避免造成系统损坏。
免责声明
· 在本使用说明编制过程中已力求内容的正确与完整，如有任何不清之处，请操作人员致电我公司技术专线：0512-67538551，以保证正确使用，否则任何错误与缺失不负任何责任。
· 我公司对软件以外的系统外围设备的错误操作及人为损坏或使用非我公司推荐使用的配件而导致的损失，概不负责。

















如遇规格指标变更，以制造商提供的最新数据为准，恕不另行通知。






安全须知
      ！警告

为了避免触电、人身伤害或损坏粒子计数器，请遵照以下安全规范操作：
仅依照用户手册的规定使用粒子计数器，否则仪表所提供的保护可能会遭到破坏。

不要在爆炸性及易腐蚀空气中使用粒子计数器。
粒子计数器中不含需要用户维护的零件，请勿打开仪表。如需维修仪表，请联系苏信客服，将仪器寄至苏信返修标定。
粒子计数器须由合格的专业维修技师负责维修。
使用之前先检查粒子计数器，如果仪表已经损坏，请勿使用，立刻联系苏信客服。

始终使用适合您工作所在国家或地区电压和插座的交流适配器、充电器和连接器（随粒子计数器一同提供）。



        ！小心
为了避免损坏粒子计数器：
请勿在过脏或充满尘埃的空气环境中使用粒子计数器。吸入过多微粒会损坏粒子计数器。

使用之前先取下计数器采样嘴的红色防尘帽。
不要使用扳手安装或拆卸计数器采样嘴，连接时把采样管插入即可。
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[bookmark: _Toc223702819]一、概述
SX-3100B为苏信环境全新换代B系列旗舰机型，对标并全面超越传统A系列老款机型，在采样精度、自净效率、硬件材质、动力寿命、数据合规、便携续航、智能交互七大维度实现跨越式升级。机型兼顾实验室精密检测与工业现场高负荷连续作业需求，凭借行业最小体积、最轻机身、顶级316L不锈钢用料、十年长寿命传感配置，成为高等级洁净室监测、合规审计、常态化巡检的换代首选设备。
[bookmark: heading_2]1.1 SX-3100B系列产品核心优势
[bookmark: _GoBack]B系列作为苏信环境全新换代产品线，相较于传统A系列，打破老款设备技术局限，具备行业差异化竞争优势，SX-3100B完整继承并落地全系核心优势：
(1) 检测精度大幅升级，误差范围大幅缩小：相较于A系列老款机型，B系列全系核心检测误差全面优化，示值误差由±30%优化至±20%，流量误差由±5%精准压缩至±2.5%，粒径分布误差同步由±30%提升至±20%。依托高精度传感与动态流量控制，彻底解决A系列数据偏差大、稳定性弱的问题，完全满足高等级洁净检测精度要求。
(2) 自净效率翻倍，作业效率大幅提升：设备自净时间由传统A系列的10分钟缩短至5分钟，大幅缩短检测等待间隔，适配大批量、多点位快速巡检场景，有效提升洁净室日常监测、验收检测的整体作业效率，适配工厂常态化高效质检需求。
(3) 长寿命硬件配置，持久稳定免频繁更换：全系搭载超长寿命激光器传感器，使用寿命可达10年以上；配套升级优质动力系统，可连续稳定工作4万小时，相较于A系列常规配置，硬件损耗更低、使用寿命更长，长期使用无需频繁更换核心部件，大幅降低硬件替换成本。
(4) 极致轻量化紧凑设计，便携性行业标杆：B系列采用行业最小体积、最轻重量的集成化设计，空间利用率最大化，彻底改善A系列机身笨重、体积庞大、搬运不便的问题，真正实现便携性与设备性能双向兼顾，适配多点位移动巡检、跨区域检测作业。
(5) 顶级医用级材质，耐腐蚀易消杀：机身采用全SUS316L不锈钢顶配材质（升级替代A系列常规304不锈钢），表面拉丝工艺处理，耐腐蚀性极强，支持75%酒精、环氧乙烷等主流消杀方式，超易清洁，完全符合医药、生物制品等高洁净场所严苛标准，耐用性远超同级老款设备。
(6) 智能动态控流，全程采样稳定：搭载直流无刷风机+内置数字流量检测传感器，可实现采样流量动态精准控制，全程测量稳定无波动，同时具备连续工作稳定、超低噪音、节能环保的优势，解决A系列流量不稳、采样波动、噪音偏大的痛点。
(7) 全维度合规体系，满足高阶行业审核：全系搭载多维日志审计、多级权限管理、电子签名、多标准自动判定功能，全方位补齐A系列合规性短板，精准适配药企GMP、ISO、FDA 21 CFR Part 11等高等级合规要求，数据可追溯、防篡改、防伪造。
(8) 无束缚长效锂电续航，交直流两用适配全场景：SX-3100B专属配备22.2V 20Ah超大容量锂电池，满电状态下可连续测试6-8小时，支持交直流双模式供电。彻底摆脱A系列依赖交流电、移动检测受限的弊端，无外接电源场景下也可完成大规模区域移动检测，适配车间多点巡检、户外验收、无市电环境作业。
(9) 7寸超大智能彩屏，沉浸式极简操作体验：标配7寸高清彩色智能大屏，相较于A系列小尺寸屏幕，视野更开阔，数据展示、图形分析、人机交互更直观。界面布局简洁易懂，操作零繁琐，新手可快速上手，大幅提升检测操作与数据查看体验。
(10) 海量存储+多通路导出，数据处理高效便捷：配备25G以上超大存储空间，可存储超1000万组采集记录，存储量远超A系列设备。同时搭载三路并行数据导出方案，支持U盘导出xlsx、csv、pdf主流格式，标配WiFi+以太网双网络通路，可通过电脑/手机浏览器直连设备5600端口，无需安装软件即可远程查询、导出数据，适配现代化办公与批量数据归档。
(11) 三重日志审计+4级权限，高阶合规顶配：搭建操作日志、数据日志、报警日志三大完整日志体系，全程记录设备操作、数据生命周期、异常报警信息，数据全程可追溯；支持4级以上权限管理与电子签名功能，完美满足制药、生物、半导体行业严苛的合规审计要求，是A系列不具备的高阶合规配置。
(12) 多标准自动判定，无需人工核算：内置ISO14644-1、GMP动态/静态、YY0033、GB/T 25915-1:2021等全行业主流洁净度判定标准，采样完成后设备自动输出合格/不合格结论，告别A系列人工计算、手动判定的繁琐模式，大幅提升合规检测效率。
(13) 品牌积淀+完善质保，使用无忧：依托苏信近30年洁净监测行业积淀、90余项核心专利技术加持，设备品控与性能经过市场长期验证；整机享受一年无忧质保服务，非人为及自然灾害损坏均可免费保修，全方位降低设备使用与售后风险。



原理示意图如下：
[image: 图片1]原理示意图



[bookmark: _Toc223702820]二、主要技术参数
	型号
	B系列

	粒径通道
	0.3μm,0.5μm,1.0μm,5.0μm,10.0μm,25.0μm 可筛选

	采样流量
	±2.5% 

	激光光源
	进口激光二极管（连续寿命可达10万小时）

	真空动力源
	直流风机，连续工作流量稳定节能环保，高效低噪

	检定标准
	JJF 1190-2008，GB/T 6167-2007，ISO21501-4

	重复性相对误差
	≤10%FS

	粒径分布误差
	≤20%

	粒子浓度示值误差
	≤±20%FS

	自净时间
	≤5min 

	采样时间
	用户自设定 (1～999999秒)

	采样延时
	用户自设定 (1～9999秒)

	区域管理
	数量无上限，名称支持中、英文、数字特殊符号组合

	采样点数
	1-300点，点位可单独命名，支持中、英文、数字特殊符号组合

	采样次数(每点)
	1-240次

	点位间隔
	手动/自动（10～36000秒）

	采样浓度
	35000颗/L

	计数模式
	累计数，浓度（颗/m³，颗/ft³）

	数据内存容量
	提供25G以上存储空间，至少储存10000000组采集记录

	洁净度等级判断标准
	ISO 14644.1-1999、GMP动态、GMP静态、GB/T 25915.1-2021、YY/T 0033-2000

	工作时间
	内置22.2V 20Ah锂电池，充足电可连续测试时间6～8小时

	权限管理
	支持4级以上权限管理，数据可存储和筛选、打印，满足FDA 21 CFR Part 11

	电源
	DC25.2V 5A

	其他配件
	等动力采样架、数据U盘、网线、通讯端子、排气接口、wifi天线

	环境
	使用环境：温度0~40℃相对湿度10~70%

	
	储存环境：温度-30℃~45℃相对湿度0~90%

	外壳尺寸
	310B： 长210.5 ×宽 195 ×高231（mm）含把手
3100B：长242.0 ×宽 195 ×高286（mm）含把手

	外壳材质
	SUS316L不锈钢

	重量
	310B：4.1Kg
3100B：待称重

	功率
	计数器(75W)、充电器（126W）

	质保
	质保1年，可选配延保服务

	网络数据上传
	上传数据至服务器

	基于Web的数据管理
	无需软件直接通过Web端访问查询仪器数据

	打印方式
	同时满足热敏打印机 针式打印机

	报警方式
	预警功能，完整的报警记录

	型号
	B系列

	粒径通道
	0.3μm,0.5μm,1.0μm,5.0μm,10.0μm,25.0μm 可筛选

	采样流量
	±2.5% 

	激光光源
	进口激光二极管（连续寿命可达10万小时）

	真空动力源
	直流风机，连续工作流量稳定节能环保，高效低噪

	检定标准
	JJF 1190-2008，GB/T 6167-2007，ISO21501-4

	重复性相对误差
	≤10%FS

	粒径分布误差
	≤20%



[bookmark: _Toc223702821]三、清洁消毒、杀菌
[bookmark: _Toc223702822]3.1 清洁消毒
用75%的酒精或者环氧乙烷对仪器表面、采样架、采样皮管、等动力采样头进行清洁消毒。
[bookmark: _Toc223702823]3.2 杀菌
用紫外线照射仪器表面、采样架、采样皮管、等动力采样头进行杀菌。
[bookmark: _Toc223702824]四、参数设置
[bookmark: _Toc223702825]4.1 开机
	使用电源充电适配器连接220V电源，连接仪器的充电接口。
开启仪器正面左侧的复位式电源开关。进入下面初始化界面。（系统启动完成约为40秒）
[image: ]
1、 点击屏幕上方的文本输入框内输入用户名及密码；
2、 初始用户名：admin初始密码：1234
3、 用户名及密码输入完成后点击屏幕上方的“登录”按钮以进入下方的主菜单界面。
[image: ]
[bookmark: _Toc209015702][bookmark: _Toc223702826]4.2 用户管理
点击屏幕上的“管理”和“用户管理”按钮以进入下方的菜单界面
[image: ]

点击屏幕“用户管理”下方的“新增”可添加新的用户组，“删除”可删除选中的用户组（管理员为最高级别权限不可删除），也可选择“重命名”给现有用户组重新命名。
[image: ]

选中对应的用户组，可在“权限列表”中分配相对应的权限，分配完成后点击“保存权限”
[image: ]
[bookmark: _Toc209015703][bookmark: _Toc223702827]选中对应的用户组，分配好权限之后，即可在用户列表中“添加”、 “删除”“启用”、 “禁用”或者“解锁”用户了，重置密码是把用户密码重置为默认密码：1234，用户可以在下次登录后自行修改。“解锁”用于密码多次失败后账户被锁后的解锁操作。
4.3 区域管理
点击屏幕上的“管理”和“区域管理”按钮以进入下方的菜单界面
[image: ]
4.3.1 区域管理的基本操作
点击“区域”下方的“新增”可添加新的区域，“删除”可删除选中的区域，也可选择“重命名”给现有区域组重新命名。
[image: ]
选中对应的区域后，点击“房间”下方的“新增”可添加新的房间，“删除”可删除选中的房间，也可选择“重命名”给现有房间重新命名。
在所设区域有房间时，不可直接删除该区域，需先删除该区域所有的房间之后，才能删除区域
[image: ]
	选中对房间后，可以在添加、删除“位置”，即各个采集点的名称。等修改完成后需点击“保存”按钮对更改进行保存。

4.3.2 区域、房间的导入和导出
	本系统支持通过U盘来导入和导出已经编辑好的区域信息。
[image: ]
	在插入U盘后，点击导出按钮，可将当前所有区域信息保存到U盘根目录，如sx_area_export_20250418134442.csv。
[image: ]
	需要导入时，修改好要导入的信息，将文件另存为“sx_area_import.csv”，存入U盘根目录。 在界面上点击“导入”按钮进行导入。
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc209015704][bookmark: _Toc223702828]4.4 采样参数
点击屏幕上的“管理”和“采样参数”按钮以进入下方的菜单界面
在“区域/房间”选择需要的区域及房间，在“配方”选择需要的配方
[image: ]
参数1 执行标准：可选（ GMP静态、GMP动态、ISO 14644-1:2015、GB/T 25915-1:2021、YY0033、ISO 14644-1:1999）中的一种，仪器会根据执行标准对采用0.5和5.0μm数据进行判断是否满足执行标准； “普通采用”请选取”NA”，仪器只做采用和报警记录，不会对采样结果进行判定。
[image: ]
参数2 粒子单位：颗、颗/m³、颗/ft³
[image: ]
参数3 采样面积：此处设置采样面积。当选择执行标准为ISO14644时，程序会自动推荐采用点位数。如房间面积改为40后，位置点数自动改为10
[image: ]
参数4 空间状态：只做标记用，可选（静态、空态、动态）中的一种；
参数5 采样周期：单位秒，范围（1-999999）
参数6 启动延时：单位秒，范围（1-9999）
参数7 位置点数：不设限，视存储情况而定。点击[image: ]按钮，可以按实际采样点位和顺序，来配置位置名称。如果不配置，软件将以序号数字作为位置名称。
[image: ]
参数8 采样次数：当个位置的采样次数，不设限，视存储情况而定  
参数9 自动采样间隔：单位s，范围（0-9999）.1：当设置不为0时，在采样完一个点位后，会等待设置的点位间隔时间后，自动开始下一个点位的采样。 该功能可以在采用中视情况开启和关闭，也可以手动开始下一个点位的采用。具体请参考采样章节的说明。
参数10 粒径是否显示：可勾选想要展示的粒径。注意：此处勾选的粒径会影响采样界面和打印时的粒径展示，不会影响洁净等级判定及结果的打印输出。
参数11 粒径是否报警：可勾选想要报警的粒径。
[image: ]

参数设置完成后，如果点击“添加”，并输入新的配方名，点击“确定”则添加一个新的配方，如果点击“保存”，则修改当前配方
[image: ]


[bookmark: _Toc209015706][bookmark: _Toc223702829]4.5 网络设置
点击屏幕上的“设置”和“网络设置”按钮以进入下方的菜单界面
[image: ]
点击“扫描wifi”后会出现附近的wifi，选中需要的wifi并点击“连接”，也可以手动输入需要的wifi名称并点击“连接”
[image: ]
输入对应的wifi密码
[image: ]
连接wifi成功后的界面如下，在任意操作界面点击右上角的wifi标志，都可查看所连接的wifi名称。
[image: ]
Web服务器端口固定为5600，Web访问权限需要在用户管理中授权。
远程导出配置中，服务器为电脑端IP和端口，导出功能的使用将在“数据导出”章节中介绍
[bookmark: _Toc209015707][bookmark: _Toc223702830]4.6 系统设置
4.7.1 点击屏幕上的“设置”和“系统信息”按钮以进入下方的菜单界面，查询系统信息
[image: ]
校验有效期：用户可以根据实际证书时间来设定校验有效期。注：只有内置的admin账户才可以修改。
[bookmark: _Hlk221527732]碎片整理：数据库整理，一些情况下可以减少占用，提升查询速度。

4.7.1 点击屏幕上的“设置”和“系统设置”按钮以进入下方的菜单界面。
连上网络后可点击“自动同步时间”
[image: ]
可根据需求更改“屏幕背光”、“密码强度”、“密码过期时间”要求和无操作时自动登出的时间。
自动登出时间，单位时：分钟。0表示不会自动登出。注： 系统采样过程中不会自动登出，直至采样完成。
点击密码安全策略，有更多关于密码安全的设置。
密码有效期，单位是：天。0 表示永不过期。
密码不重复次数： 修改密码时与上次不重复个数，0：可以重复
最大失败尝试和锁定: 等登录失败超指定次数后，用户被锁指的定时长。
[image: ]

点击“清除操作日志”时，需手动输入密码确认，以防误操作
[image: ]
热敏打印纸设置，可需要配置打印的信息
[image: ]

[bookmark: _Toc209015708][bookmark: _Toc223702831]4.7采样头及三脚架装配
	1、采样头及三脚架使用前应把采样头及黑色采样软管用酒精或者环氧乙烷进行消毒杀菌处理；
	2、将消毒杀菌处理后的采样三脚架如图组装起来，使用配套的黑色软管一端插入三角架上的等动力采样头。另一端待采样时插入计数器采样嘴。如下图
	3、采样头离地高度0.8~1.5m.
[image: SX-L310A-1]


[bookmark: _Toc209015709][bookmark: _Toc223702832]五、采样
[bookmark: _Toc223702833][bookmark: _Toc209015710]5.1仪器自净
	1、使用粒子计数器测试洁净度之前，必须使用配套的自净过滤器连接采样口，过滤器的箭头指向仪器，如下示意图（实物图片以实际型号为准）；

[image: D:/戴霞/01-笔记本资料/2024走向25/04-研究院新品/14-SX-3100PRO/01-仪器图片及对比/1.jpg1]
2、登录成功后点击主页界面，可进行采样测试
启动仪器采样，通过“选择房间”选择一个连续10次采样的房间配方，点击“开始”按钮启动采样，使仪器的采样数据10分钟内，有连续3分钟计数为零的数据，即合格。

[image: ]
[bookmark: _Toc209015711][bookmark: _Toc223702834]5.2洁净度采样
1、将消毒杀菌处理后的采样三脚架上的另一端黑色采样软管插入计数器采样嘴。放到指定位置；如下示意图（实物图片以实际型号为准）

[image: D:/戴霞/01-笔记本资料/2024走向25/04-研究院新品/14-SX-3100PRO/01-仪器图片及对比/2.jpg2]

2、 登录成功后进入下方的菜单界面，通过“选择房间”选择需要测试的区域、房间、及配方
[image: screenshot_20250206_103351_home_2]
3、 点击“开始”按钮
[image: ]
4、 采样数据超过报警值会出现红色提醒，当前点位采样次数完成后会出现“采样完成，请到下个地点采样”的提示，到达下一个点位时，点击“下一个位置”开始延时并采样
[image: ]
5、 也可勾选“自动”，在配方中设置所需的间隔时间，达到间隔时间后，可自动进行延时并采样
采样完成后在右下方会出现一个结果，“合格”或者“不合格”[image: ]
6、 点击 结果旁边的按钮，会出现本次采样中的每次采样的数值和点位平均值等
[image: ]
7、 点击“图表”，点击选需要的粒径，会出现采样值和报警值的折线图

[image: ]


[bookmark: _Toc223702835]六、数据查询与导出
[bookmark: _Toc223702836]6.1采样记录查询
1、 点击屏幕上的“数据”，“采样记录”，选择所需的“区域/房间”和“时间范围”，再点击“查询”按钮
[image: ]
2、 选择需要查询的数据，并点击“详细数据”
[image: ]
3、 详细数据，会显示本次采样中的每次采样的数值、最大值和平均值等，同时也可查看图表
[image: ]
4、 如果想要删除本条数据，需要输入密码确认
[image: ]
[bookmark: _Toc223702837]6.2数据记录
1、点击屏幕上的“日志”和“数据分析”，进入以下界面，和“采样记录”一样可以查询房间下所有采样数据记录，也可通过U盘导出表格。
[image: ]
2、点击“图表”,在当前数据中，可根据位置和粒径做趋势分析。最多可选择5个位置。
[image: ]
[bookmark: _Toc223702838]6.3日志与审计追踪
1、 “操作日志”:点击屏幕上的“日志”和“操作日志”，进入以下界面
[image: ]
[image: screenshot_20250206_log_op_2]
可输入关键字对查询结果进行筛选

[image: screenshot_20250206_log_op_3]
接入U盘后可以导出操作日志
2、 “数据日志”：点击屏幕上的“日志”和“数据日志”，进入以下界面
数据日志可以查看每条采样记录的日志，包含采样的启停，数据的打印的导出等。
[image: ]
[image: ]
可根据时间进行查询、后导出数据日志
3、 报警日志：击屏幕上的“日志”和“数据日志”，进入以下界面，他的操作方式和“操作日志”一样。
注意：报警日志绑定的是采样记录，如果采样记录被删除，报警日志也会被清除。
[image: ]

[bookmark: _Toc223702839]6.4数据导出
数据导出有2中方式：
· 通过仪器端操作，主动导出至U盘，或上传至文件接收服务器（赠送的软件）
· 通过电脑端操作Web访问仪器，直接通过浏览器查看和导出仪器数据。

1） 在相关数据页面，选择数据后点击导出按钮，会出现导出对话框
[image: ]
导出方式有“U盘” 和“网络服务器”，文件类型支持excel格式和pdf格式。
“U盘”导出时，文件会存入u盘根目录，数据量较大时会出现等待的情况，请耐心等待导出完成后，再做其他操作
[image: ]
“网络服务器”导出时，需要在电脑上运行附赠的上位机软件，确定本电脑的IP和端口
[image: ]
网络服务器地址需要在“网络设置”中提前配置，
[image: ]
导出成功后，文件会保存到电脑的指定目录
[image: ]

2）设备配备了以太网接口和wifi连接，在连接网络后（请参考4.2“网络设置”），你可以用手机/电脑的浏览器（比如Chrome、edge）来访问它。

如4.6章节，设备在wifi连接后，IP地址为172.16.7.43，浏览器访问http://172.16.7.43:5600/ 如图下图所示
[image: ]
使用admin账号或者其他有权限的账号登录系统
注意：同一时间只允许一个远程账户登录，如果有2个账号先后登录，第一个登录账户会被踢下线。
用户登录成功后，可以查询和导出，“数据记录”和“日志记录”等数据
[image: ]
[image: ]


[bookmark: _Toc223702840]七、使用、维护保养事项
	8.1请仔细阅读说明书，并保管好说明书，按说明书指导操作。
	8.2仪器检测使用完后，仪器保存时务必使用过滤器自净，仪器计数清零后，关机。使用防尘帽套，封住采样口。
	8.3表面有污物时，可用无尘布蘸取75%酒精擦拭干净。勿使用其他强腐蚀性溶液擦拭表面。
	8.4连接采样的软管，单根长度不得大于1.5米。
	8.5勿使用粒子计数器测试高浓度大颗粒粉尘，以及带有腐蚀性的气体。
	8.6仪器在测量时操作人员不超过2人，测试人员应在采样口的下风侧，并尽量少活动。
	8.7对于单向流洁净室（区），粒子计数器的采样管口应正对气流方向，对于非单向流洁净室（区）粒子计数器的采样管口宜向上.
8.8经常关注蓄电池电量状态，时常保持电池处于活跃状态.
8.9轻拿轻放、防止碰撞及跌落。


[bookmark: _Toc223702841]八、采样点的数目及其布置
	本小节的部分内容摘自《GB/T16292-2010医药工业洁净室悬浮粒子的测试方法》
	关于更加详细的内容，请客户参考相关标准
[image: ]
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ISO-14644-1 洁净室及洁净区选列的悬浮粒子洁净度等级
	等级序数
	最高浓度极限（颗粒数/m3）
	净化
判定

	
	0.1μm
	0.2μm
	0.3μm
	0.5μm
	1.0μm
	5.0μm
	

	ISO 1级
	10
	2
	
	
	
	
	

	ISO 2级
	100
	24
	10
	4
	
	
	

	ISO 3级
	1,000
	237
	102
	35
	8
	
	1级

	ISO 4级
	10,000
	2,370
	1,020
	352
	83
	
	10级

	ISO 5级
	100,000
	23,700
	10,200
	3,520
	832
	29
	100级

	ISO 6级
	1,000,000
	237,000
	102,000
	35,200
	8,320
	293
	1,000级

	ISO 7级
	
	
	
	352,000
	83,200
	2,930
	10,000级

	ISO 8级
	
	
	
	3,520,000
	832,000
	29,300
	100,000级

	ISO 9级
	
	
	
	35,200,000
	8,320,000
	293,000
	



洁净室及洁净区空气中悬浮粒子洁净度等级
国家标准GB50073
	空气洁净
度等级(N)
	大于或等于表中粒径的最大浓度限值(pc/m3)

	
	0.1um
	0.2um
	0.3um
	0.5um
	1um
	5um

	1
	10
	2
	
	
	
	

	2
	100
	24
	10
	4
	
	

	3
	1000
	237
	102
	35
	8
	

	4
	10000
	2370
	1020
	352
	83
	

	5
	100000
	23700
	10200
	3520
	832
	29

	6
	1000000
	237000
	102000
	35200
	8320
	293

	7
	
	
	
	352000
	83200
	2930

	8
	
	
	
	3520000
	832000
	29300

	9
	



	
	
	35200000
	8320000
	293000



中国GMP修订版附录中洁净区悬浮粒子的标准
[image: ]


[bookmark: _Toc223702842]九、标准附件
	序号
	名称
	单位
	数量
	规格

	1
	采样口防尘帽
	只
	1
	红色

	2
	等动力采样头
	只
	1
	SUS304

	3
	充电适配器（25.2V/5A）
	只
	1
	输入100V-240V 3A,输出25.2V 5A

	4
	自净过滤器
	只
	1
	0.1um

	5
	三角架
	套
	1
	SUS304

	6
	打印纸
	卷
	2
	57*D30

	7
	便携式保护箱
	个
	1
	

	8
	黑色硅胶软管
	根
	1
	9.5*13.5mm，1.5米

	9
	U盘
	个
	1
	苏信，16G

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	



[bookmark: _Toc223702843]十、随机资料
	序号
	名称
	单位
	数量
	规格

	1
	使用说明书
	份
	1
	

	2
	合格证
	份
	1
	

	3
	装箱单
	份
	1
	

	4
	仪器/设备保修卡
	份
	1
	





[bookmark: _Toc223702844]十一、 仪器/设备保修卡
	仪器/设备 保修卡

	客户名称：
	
	电    话：
	　

	地    址：
	　

	设备名称：
	
	设备编号：
	　

	购买日期：
	

	一、保修期限：自用户购买之日起一年内享受保修服务。

	二、保修内容：机械及零部件因品质上的问题而出现的故障时。

	三、如遇以下任意一项将不负责保修责任：

	1）自然灾害及人为因素损害。

	2）不恰当的安装及不适合的环境对设备造成的损害。

	3）保修期已结束。

	　

	　






	仪器/设备 保修记录卡

	客户名称：
	　
	联系电话：
	　

	联系地址：
	　
	购买日期：
	　

	设备名称：
	　
	设备编号：
	　

	维修日期
	设备故障说明
	维修内容或更换零部件
	承修人
	用户确认

	
	
	名称
	数量
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注：本记录卡仅在保修期内使用，用户在保修期内维修请出示本卡并由承修人填写。




[image: 苏信logo-横版]
苏州苏信环境科技有限公司
Sothis Environmental Technology Corporation Ltd
地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区方洲路128号7区A幢三楼
E-mail:suxin@szsxjh.com
Website:www.sothis-sz.com
电话：0512-67538551
苏州苏信环境科技有限公司Http://www szsxjh.com  E-mail:suxin@szsxjh.com
本文件属于苏州苏信环境科技有限公司版权
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